Аудиодозиметр «Говорун»

Настоящий документ является паспортом, совмещенным с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации аудиодозиметра "Говорун" (МОНРАД-04), именуемого в дальнейшем "Прибор".

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.Прибор предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы (МЭД) с выдачей информации о ней в виде речевого сообщения.

1.2.Прибор применяется для оперативного оповещения населения о радиационной обстановке.

2.	ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

2.1.	При покупке прибора требуйте проверки его работоспособности путем измерения естественного гамма-фона.

2.2.	Проверьте сохранность контрольной пломбы на приборе.

  - Прибор может эксплуатироваться при температуре от 0 до 40 С,  относительной влажности до 90 % (при 20 С) и атмосферном давлении 84-106 кПа (630-800 мм рт.ст).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1.  Аудиодозиметр "Говорун" - 1 шт

3.2. Совмещенные паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации                       1 шт

3.3. Упаковка   - 1 шт

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1. Диапазон измерений 10 мкР/ч - 10 мР/ч. Диапазон 5-10 мкР/ч является индикаторным.

4.2. Основная погрешность измерения МЭД в диапазоне 10-10000 мкР/ч, %   30+200/Р, где Р - измеренная МЭД.

4.3. Диапазон энергий измеряемого гамма-излучения, МэВ 0,05-1,25.

4.4. Дополнительная погрешность измерения МЭД, (%) (10 С)-1,

не более 10

4.5. Интервалы между речевыми сообщениями о МЭД, минуты

4.5.1. "Режим ноль"   сообщений нет

4.5.2. "Режим один"                         1,0

4.5.3. "Режим десять"                    10,0

4.5.4. "Режим шестьдесят"           60,0

4.6. Дискретность голосовых сообщений о МЭД в диапазоне до 99 мкР/ч  1

При значениях МЭД выше 99 мкР/ч голосовые сообщения переходят в единицы "миллирентгены в час" с дискретностью не более 10.

4.7. Питание прибора от сети переменного тока напряжением 220 В или  постоянного тока напряжением 12 В.

4.8. Потребляемая мощность, ВА, не более                                         0,6

4.9. Габариты, мм, не более                  108х60х80

4.10. Масса, кг, не более             0,3

5. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1.	При вскрытии прибора или повреждении его корпуса прибор следует отключить от сети.

  - Не допускайте резких ударов и попадания влаги на корпус прибора.

6.	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРИБОРА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

6.1.	Прибор выполнен в виде моноблочного малогабаритного устройства, на передней стороне которого расположены 3 кнопки управления и светодиоды, а на задней - сетевая вилка для непосредственного включения  прибора в сеть, а так же гнездо для подключения источника постоянного тока напряжением 12 В.

6.1.1. Кнопка "Реж." служит для выбора интервалов между речевыми сообщениями о МЭД.

6.1.2. Кнопка "Гром." служит для выбора громкости речевых сообщений.

6.1.3. Кнопка "МЭД" служит для вызова речевого сообщения о мощности экспозиционной дозы в данный момент времени.

6.2. Для оценки радиационной обстановки служат 3 светодиода: зеленый, свечение которого соответствует МЭД (5-50) мкР/час; желтый, свечение которого соответствует МЭД (50-120) мкР/час; красный, свечение которого соответствует  МЭД более 120 мкР/час.

6.3.	Основным средством получение информации о МЭД являются голосовые сообщения.

6.3.1. Микропроцессор прибора вычисляет среднее значение МЭДср по 4 последовательным одноминутным измерениям, обеспечивая статистическую относительную погрешность не хуже 12 %. Поэтому первые после включения прибора (до четвертого) сообщения будут иметь большую погрешность. При 5-ом измерении отбрасывается первое, при 6-ом - второе и т.д.

6.3.2. Начиная с 5-го измерения каждое значение МЭД сравнивается с МЭДср. и если (МЭД - МЭДср) > 2МЭДср, то последует сообщение "ВЫБРОС". Если в следующем измерении это соотношение повторится, то последует сообщение "РОСТ". Благодаря этому прибор может быстро регистрировать все значимые превышения радиационного фона (~ 2 мин) и обнаруживать загрязненные радиоактивностью предметы и среды. Приведенные обработка результатов измерений и речевые сообщения действуют в режимах "один" и "десять" в диапазоне МЭД менее 32 мкР/час.

6.3.3. В диапазоне МЭД 32-120 мкР/час в режимах "один", "десять" и "шестьдесят" все количественные результаты сопровождаются сообщением "внимание".

6.3.4. При МЭД более 120 мкР/час (0,12 мР/час) все количественные результаты сопровождаются сообщение "ОПАСНО". Это происходит во всех режимах, включая режим "ноль".

6.4. Описанные выше характеристики Прибора, алгоритмы обработки результатов измерений и их речевое воспроизведение, делают его незаменимым для решения многих задач мониторинга радиационной обстановки:

6.4.1. В пунктах мониторинга состояния окружающей среды по ряду показателей.

6.4.2. В учреждениях и организациях по обслуживанию населения (образования, здравоохранения, дошкольного воспитания и т.д.) в зонах повышенного радиационного риска.

6.4.3. В пунктах прохождения грузов в системах  грузоперевозок (приема и взвешивания грузов, транспортных емкостей, выдачи грузов и т.д.)

6.4.4. Для индивидуального пользователя в офисе, квартире, автомобиле и т.д.

Во всех этих и иных приложениях радиационного мониторинга будут проявляться новые качества прибора: повышенная чувствительность к изменению радиационного фона и речевые комментарии доступные для людей любой квалификации и возраста и исключающие возможность пропуска событий.

7. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1. Включите  прибор в сетевую розетку. При этом должен засветиться зеленый светодиод и прозвучит звуковой мелодичный сигнал. Это означает, что прибор активирован и работает в режиме молчания (режим "ноль").

7.2. Последовательным нажатием кнопки "Реж" выберите любой режим работы в последовательности по п. 4.5. Включение каждого режима будет сопровождаться соответствующим голосовым сообщением.

7.3. Последовательным нажатием кнопки "Гром." выберите один из 5 уровней громкости. Уровень громкости будет продемонстрирован сообщением о режиме установленном по п. 7.2. Выбранный уровень громкости будет сохраняться на всех режимах в диапазоне 0-32 мкР/ч.

В диапазонах 32-120 мкР/ч и более 120 мкР/ч все сообщения произносятся на максимальном уровне громкости.

7.4. Если Вы хотите получить сообщение о МЭД до очередного сообщения, нажмите кнопку "МЭД", и прибор сообщит величину МЭД за последнюю завершенную минуту. При этом до конца текущей минуты светодиоды погаснут.

7.5. При фиксации выбросов и роста радиации светодиоды переходят в режим мигания. При МЭД более 250 мкР/час красный светодиод светится постоянно.

8. УХОД ЗА ПРИБОРОМ. КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

8.1. Содержите прибор в чистоте и предохраняйте его от ударов, попадания влаги и перегрева.

8.2. Внимание! Розетка, в которую включен прибор, должна иметь надежный контакт с вилкой прибора и прочно удерживать его.

Плохой контакт в розетке приводит к сбоям в работе прибора и может вывести его из строя.

8.3. После выключения  прибора из розетки не рекомендуется включать его вновь ранее, чем через 10-15 сек.

8.4. Проверка работоспособности прибора проводится в следующей последовательности.

8.4.1. Включите прибор в сеть и, нажав кнопку управления один раз, переведите его в режим "один". Выждите 4 мин и запишите значение фона (Рфон).

8.4.2. Установите источник цезия-137 из набора ОСГИ-3 ТУ 017.0018-86 (или любой другой источник гамма-излучения с энергией в диапазоне 0,05-1,25 МэВ и активностью не более 105 Бк) на расстояниях около 20 см, 10 см и 5 см от прибора, выждите 8 минут после каждого изменения указанного расстояния и запишите результаты измерений. Если наблюдается рост значений МЭД, прозвучат сообщения "Выброс", "Рост", что свидетельствует о нормальной работе прибора.

9. ПОВЕРКА

9.1. Поверка прибора проводится при его выпуске, после ремонта и периодически с периодичностью 1 раз в год.

9.2. Для приборов, используемых в качестве бытовых, периодическая поверка проводится по желанию потребителя.

9.3. Средства поверки..

При проведении поверки должна использоваться поверочная II разряда установка типа УПГД-1М или аналогичная по параметрам  по ГОСТ 8.087-81 на мощность экспозиционной дозы гамма-излучения

цезия-137 7000 мкР/час.

9.4. Условия поверки.

При проведении поверки должны выполняться следующие условия:

- Температура окружающей среды (20 5) С;

- Относительная влажность воздуха (65 15) % при температуре (20 5) С;

- Давление (1004) 103 Па (750 мм рт. ст.)

9.5. Проведение поверки.

9.5.1. Установите прибор на поверочной установке боковой стороной обращенной к источнику так, чтобы точка на боковой стенке корпуса прибора находилась на оси пучка гамма-излучения. При отсчете расстояния от счетчика до источника излучения следует учесть, что ось счетчика находится на расстоянии 35 мм от боковой стенки.

9.5.2. При закрытом коллиматоре источника излучения включите прибор, установите его в режим "один", спустя 4 минуты снимите не менее 2-х показаний и вычислите среднее значение фона Рф.

9.5.3. Создайте в месте расположения счетчика  МЭД Р0, равную 7000 мкР/час  10 %. Спустя 4 мин снимите не менее 2-х показаний Р0 прибора и вычислите среднее значение Р0.

9.5.4. Повторите операции п. 9.5.3 для Р0 = 7 мкР/ч  10 %.

9.5.5. Прибор считается годным к эксплуатации, если  значения Р по п.п. 9.5.3., 9.5.4 находятся в пределах:

0,74 Р0   Р - Рф   1,268

9.5.6. Положительные результаты поверки оформляются отметкой в паспорте или выдачей свидетельства о поверке

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Аудиодозиметр  "Говорун", заводской № ______, соответствует основным техническим характеристикам.

Приемку произвел________________

"__"____________200    г.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Аудиодозиметр  "Говорун", заводской  №____________,  упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки и продажи "__"____________200    г.

Упаковку произвел ___________________

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев.

12.2. При обнаружении неисправностей в течение гарантийного срока прибор должен быть возвращен изготовителю для ремонта.

12.3. Адрес изготовителя: 123060, Москва, ул. Расплетина, д. 5, корп. 10, фирма "КОСТИП"

Телефоны: (095)195-9964

Тел./факс: (095) 943-6348

Фирма "КОСТИП" будет признательна потребителям за рекомендации по дальнейшему совершенствованию функциональных и эксплуатационных качеств прибора